## 唯一有用的数据
columnCount | 6
columnWidth | 150 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20
headerItemText | 编码 | 中文注释 | 自定义 | 4 | + | -
0 | test
0 | test
0 | test
0 | test
0 | test
0 | test
0 | 备注: 1.这个文件只能被Qt代码读取，不要被写入 2.这个文件用于将EXCEL数据转为tree文件 3.第一列数据代表递归关系，数字0代表不用 4.关于注释，ord代表命令注释，rep代表回复注释，no代表没有参数 4.1.子内容存放“数据长度，数据解释，数据解析格式” 4.2.“数据解析格式”：10+-=十进制(有正负数) 10 = 十进制(只有正数)，，16 = 16进制，100 = 匹配子对象内容 4.3.“匹配子对象内容”采用不区分大小写但要求字符个数完全匹配的格式，所以要完整写“01”或“0011”的完整个数，不能漏“0”
1 | ID对象 | 命令解释 | 备注
2 | 0x00 | 主控
2 | 0x01 | 驱动
2 | 0x02 | 自动
2 | 0x03 | 温控
2 | 0x04 | 封闭
2 | 0x05 | 免疫
2 | 0x06 | 其他
1 | 控制码类 | 命令解释 | 颜色
2 | 0x00 | 命令帧 | 0x000000
2 | 0x40 | 不应帧 | 0xFF00FF
2 | 0x41 | 包头 | 0x990000
2 | 0x42 | 包体 | 0x999999
2 | 0x43 | 包尾 | 0x009900
2 | 0xC0 | REP | 0x0000FF
2 | 0xD4 | ACK | 0x00FF00
2 | 0xF8 | EVT | 0xFF0000
2 | 0xD8 | UPLOAD | 0x00B9AD
1 | 命令码类
2 | 0x01 | 从站 | CMD_TYPE_SLAVE
3 | 0x00 | 查询从站指定版本信息 | CMD_QUERY_SLAVE_VERSION
4 | ord
5 | 1 | 对象 | 100
6 | 01 | PCB版本
6 | 02 | ARM版本
6 | 03 | FPGA版本
4 | rep
5 | 1 | PCB版本 | 10
5 | 1 |  | 10
5 | 2 |  | 10
3 | 0x01 | 查询从站版本信息 | CMD_QUERY_SLAVE_ALL_VERSION
4 | rep
5 | 1 | PCB版本 | 10
5 | 1 |  | 10
5 | 2 |  | 10
5 | 1 | ARM版本 | 10
5 | 1 |  | 10
5 | 2 |  | 10
5 | 1 | FPGA版本 | 10
5 | 1 |  | 10
5 | 2 |  | 10
3 | 0x02 | 获取时间 | CMD_QUERY_SLAVE_TIME
4 | rep
5 | 1 | 年 | 10
5 | 1 | 月 | 10
5 | 1 | 日 | 10
5 | 1 | 时 | 10
5 | 1 | 分 | 10
5 | 1 | 秒 | 10
3 | 0x03 | 设置时间 | CMD_SET_SLAVE_TIME
4 | ord
5 | 1 | 年 | 10
5 | 1 | 月 | 10
5 | 1 | 日 | 10
5 | 1 | 时 | 10
5 | 1 | 分 | 10
5 | 1 | 秒 | 10
3 | 0x10 | 从站解析帧格式错误 | CMD_SLAVE_PARSE_FRAME_FORMAT_ERR
4 | no
3 | 0x11 | 从站上报通信自检成功命令 | CMD_SLAVE_COMM_SELF_CHECK_OK
4 | no
3 | 0x20 | 复位命令 | CMD_UPGRADE_RESET
4 | no
3 | 0x21 | 进入升级模式 | CMD_ENTER_UPGRADE_MODE
4 | no
3 | 0x22 | 开始升级 | CMD_START_UPGRADE
4 | ord
5 | 4 | 起始地址 | 16
3 | 0x23 | 升级数据命令 | CMD_UPGRADE_DATA
4 | ord
5 | 4 | 地址 | 16
3 | 0x24 | 升级结束 | CMD_UPGRADE_FINISH
4 | no
3 | 0x25 | 开始升级FPGA | CMD_FPGA_START_UPGRADE
4 | ord
5 | 1 | EPCS型号 | 100
6 | 01 | EPCS1
6 | 04 | EPCS4
6 | 10 | EPCS16
6 | 40 | EPCS64
6 | 80 | EPCS128
5 | 4 | 起始地址 | 16
3 | 0x26 | FPGA升级数据命令 | CMD_FPGA_UPGRADE_DATA
4 | ord
5 | 4 | 地址 | 16
3 | 0x27 | FPGA升级结束 | CMD_FPGA_UPGRADE_FINISH
4 | no
3
3
3
3
3
2 | 0x02 | 智能卡 | CMD_TYPE_SMARTCARD
3 | 0x00 | 复位PCD | CMD_SCR_RESET_PCD
3 | 0x01 | 关闭射频 | CMD_SCR_CLOSE_RF
3 | 0x02 | 测试 | CMD_SCR_TEST
3 | 0x03 | 蜂鸣器控制 | CMD_SCR_BEEP
3 | 0x10 | 寻卡请求 | CMD_SCR_REQUEST
3 | 0x11 | 防卡冲突 | CMD_SCR_ANTICOLL
3 | 0x12 | 选卡 | CMD_SCR_SELECT
3 | 0x13 | 选中应答请求 | CMD_SCR_RATS
3 | 0x14 | 传输命令 | CMD_SCR_COMMAND
3 | 0x00 | 关闭读卡器 | CMD_CLOSE_SMARTCARD
3 | 0x01 | 打开读卡器 | CMD_OPEN_SMARTCARD
3 | 0x02 | 写卡 | CMD_WRITE_SMARTCARD
3 | 0x03 | 读卡 | CMD_READ_SMARTCARD
3 | 0x04 | 创建卡 | CMD_CREATE_SMARTCARD
3 | 0x05 | 设置外部认证密钥 | CMD_SETEXAUTHKEY_SMARTCARD
3 | 0x06 | 设置文件线路保护密钥 | CMD_SETFILELINEKEY_SMARTCARD
3 | 0x07 | 设置信息存放目录 | CMD_SET_STORE_DIR
3 | 0x08 | 查询卡版本信息 | CMD_QUIRE_CARD_VER
3 | 0x09 | 打开读卡器设备，开始读卡 | CMD_SMARTCARD_OPEN
3 | 0x0A | 关闭读卡器设备，停止读卡 | CMD_SMARTCARD_CLOSE
3 | 0x0B | 写读卡器设备，将信息写入卡中 | CMD_SMARTCARD_WRITE
3 | 0x0C | 读卡号 | CMD_GET_SMARTCARD_NO
3 | 0x0D | 设定OEM代号 | CMD_SET_OEM_NUM
3 | 0x0E | 设定通道 | CMD_SET_CHANNEL
3
2 | 0x10 | 时序 | CMD_TYPE_TIMESEQ
3 | 0x00 | 时序包包头命令 | CMD_TIMESEQ_FRAME_HEAD
4 | ord
5 | 2 | 时序号 | 10
3 | 0x01 | 时序包包尾命令 | CMD_TIMESEQ_FRAME_TAIL
4 | ord
5 | 2 | 帧数 | 10
3 | 0x02 | 时序结束命令 | CMD_TIMESEQ_FINISH
3 | 0x10 | 时序启动命令 | CMD_START_TIMESEQ
3 | 0x11 | 停止所有运行中的时序命令 | CMD_STOP_TIMESEQ
3 | 0x12 | 时序重叠命令 | CMD_TIMESEQ_OVERLAP_CONTROL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0x11 | 自动进样 | CMD_TYPE_AUTOSAMPLE
3 | 0x00 | 启动自动进样 | CMD_START_AUTOSAMPLE
3 | 0x01 | 自动进样时启动试管架移动 | CMD_START_AUTOSAMPLE_RACK_MOVING
3 | 0x02 | 自动进样时启动试管的混匀 | CMD_START_AUTOSAMPLE_TUBE_MIXING
3 | 0x03 | 停止自动进样 | CMD_STOP_AUTOSAMPLE
3 | 0x0A | 终止自动进样 | CMD_ABORT_AUTOSAMPLE
3 | 0x04 | 紧急停止自动进样 | CMD_EMERGENCY_STOP_AUTOSAMPLE
3 | 0x05 | 跳过当前试管架 | CMD_AUTOSAMPLE_SKIP_CUR_RACK
3 | 0x06 | 恢复自动进样 | CMD_RECOVER_AUTOSAMPLE
3 | 0x10 | 主动上传试管架号 | CMD_UPLOAD_RACK_NUMBER
3 | 0x11 | 主动上传混匀位信息 | CMD_UPLOAD_MIXPOS_INFO
3 | 0x12 | 主动上传采样位信息 | CMD_UPLOAD_SAMPLEPOS_INFO
3 | 0x13 | 自动进样结束命令 | CMD_UPLOAD_AUTOSAMPLE_FINISH
3 | 0x14 | 自动进样混匀结束命令 | CMD_UPLOAD_AUTOSAMPLE_MIX_FINISH
3 | 0x20 | 查询自动进样器状态 | CMD_QUIRE_AUTOSAMPLER_STATE
3 | 0x21 | 初始化自动进样器 | CMD_AUTOSAMPLER_INIT
3 | 0x22 | 清空自动进样器 | CMD_EMPTY_AUTOSAMPLER
3 | 0x30 | 自动进样中请求混匀位信息 | CMD_QUIRE_AUTOSAMPLE_MIX_POS_MSG
3 | 0x31 | 主动试管到位信息 | CMD_UPLOAD_IN_POS_INFO
3 | 0x32 | 初始化旋转扫码组件 | CMD_INIT_TURN_SCAN_MOTOR
3 | 0x33 | 启动旋转扫码组件 | CMD_START_TURN_SCAN_MOTOR
3 | 0x34 | 配置自动进样配件 | CMD_CONFIG_AUTO_SAMPLE_PARTS
3 | 0x35 | 消除装载不到位故障使能自动装载) | CMD_ENABLE_AUTO_LOAD
3 | 0x36 | 启动末梢混匀 | CMD_START_PERIPHERAL_MIX
3 | 0x37 | 启动末梢清空 | CMD_START_PERIPHERAL_EMPTY
3 | 0x40 | 测试旋转扫描组件 | CMD_TEST_TURN_SCAN_ASSEMBLY
3 | 0x41 | 测试末梢混匀组件 | CMD_TEST_PERIPHERAL_ASSEMBLY
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0x21 | 阀 | CMD_TYPE_VALVE
3 | 0x00 | 阀控制 | CMD_CONTROL_VALVE
3 | 0x01 | 查询所有阀状态 | CMD_QUERY_ALL_VALVE_STATE
3 | 0x01 | 查询阀组状态 | CMD_QUIRE_VALVE_GROUP_STATE
3 | 0x02 | 查询指定阀状态 | CMD_QUIRE_VALVE_CH_STATE
3
3
3
3
3
2 | 0x22 | 泵 | CMD_TYPE_PUMP
3 | 0x00 | 泵控制 | CMD_CONTROL_PUMP
3 | 0x01 | 查询所有泵状态 | CMD_QUERY_ALL_PUMP_STATE
3
3
3
3
3
2 | 0x23 | 电机 | CMD_TYPE_MOTOR
3 | 0x00 | 电机属性配置 | CMD_MOTOR_CONFIG_ATTRIBUTE
3 | 0x01 | 电机挡速配置 | CMD_MOTOR_CONFIG_SPEED
3 | 0x02 | 电机初始配置 | CMD_MOTOR_CONFIG_INIT
3 | 0x03 | 电机位置状态配置 | CMD_MOTOR_CONFIG_POS
3 | 0x08 | 查询电机属性配置 | CMD_QUERY_MOTOR_CONFIG_ATTRIBUTE
3 | 0x09 | 查询电机挡速配置 | CMD_QUERY_MOTOR_CONFIG_SPEED
3 | 0x0a | 查询电机初始配置 | CMD_QUERY_MOTOR_CONFIG_INIT
3 | 0x0b | 查询电机位置状态配置 | CMD_QUERY_MOTOR_CONFIG_POS
3 | 0x10 | 以指定挡速初始化 | CMD_MOTOR_INIT
3 | 0x11 | 电机以指定挡速运动到指定位置 | CMD_MOTOR_MOVE_POS
3 | 0x12 | 电机以指定挡速走指定步数 | CMD_MOTOR_MOVE_STEP
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0x24 | 条码扫描器 | CMD_TYPE_BARCODESCANER
3 | 0x00 | 查询条码扫描器状态 | CMD_QUIRE_BARCODE_SCANNER_STATE
3 | 0x01 | 启动读取条码扫描器 | CMD_START_BARCODE_SCANNING
3 | 0x20 | 设置条码扫描仪支持的码制以及校验 | CMD_BARCODE_TYPE_CHECK_STATUS_SET
3 | 0x21 | 设置条码扫描仪支持的长度 | CMD_BARCODE_LEN_SET
3 | 0x12 | 条码扫描仪类型设定 | CMD_BARCODE_SCANNER_TYPE_SET
3 | 0x10 | 关闭激光器 | CMD_BARCODE_SCANNER_CLOSE
3 | 0x11 | 打开激光器 | CMD_BARCODE_SCANNER_OPEN
3
3
3
3
2 | 0x60 | 注射器 | CMD_TYPE_SYRING
3
3
3
3
3
3
2 | 0x61 | 采样 | CMD_TYPE_SAMPLE
3 | 0x00 | 配置采样组件 | CMD_SAMPLE_CONFIG
3 | 0x11 | 采样组件水平摆动 | CMD_SAMPLE_HSWING
3 | 0x12 | 以指定挡速水平初始化采样组件 | CMD_H_INIT_SAMPLE
3 | 0x13 | 以指定挡速垂直初始化采样组件 | CMD_V_INIT_SAMPLE
3 | 0x14 | 以指定挡速水平运动到指定位置 | CMD_SAMPLE_H_MOVE_POS
3 | 0x15 | 以指定挡速垂直运动到指定位置 | CMD_SAMPLE_V_MOVE_POS
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0x62 | 温度 | CMD_TYPE_TEMPERATURE
3 | 0x00 | 温度范围判断 | CMD_TEMPERATURE_RANGE_JUDGE
3 | 0x01 | 温度控制 | CMD_TEMPERATURE_CONTROL
3 | 0x10 | 查询指定通道实测温度值 | CMD_QUIRE_CUR_TEMPERATURE
3 | 0x11 | 查询指定通道补偿后的温度值 | CMD_QUIRE_CUR_TEMPERATURE_COMPENSATION
3 | 0x20 | 下发目标温度 | CMD_SET_TARGET_TEMPERATURE
3 | 0x21 | 下发温度补偿值 | CMD_TEMPERATURE_COMPENSATION_CONFIG
3 | 0x22 | 配置工作温度和运行温度 | CMD_CONFIG_WORK_RUN_TEMPERATURE
3 | 0x40 | 设置PID参数 | CMD_SET_TEMPERATURE_CH_PID_PARAM
3 | 0x41 | 获取PID参数 | CMD_QUIRE_TEMPERATURE_CH_PID_PARAM
3
3
3
3
3
2 | 0x63 | 压力 | CMD_TYPE_PRESSURE
3 | 0x00 | 压力配置 | CMD_PRESSURE_CONFIG
3 | 0x10 | 查询指定压力通道压力AD值 | CMD_QUERY_PRESSURE_AD_VALUE
3 | 0x11 | 查询指定通道压力是否在指定压力范围 | CMD_CHECK_PRESSURE
3 | 0x12 | 查询指定压力通道压力值 | CMD_QUERY_PRESSURE_VALUE
3 | 0x20 | 建压 | CMD_BUILD_PRESSURE
3 | 0x21 | 压力标定 | CMD_CALIBRATION_PRESSURE
3 | 0x30 | 查询指定通道压力的K值和B值 | CMD_QUERY_PRESSURE_KB
4 | rep
5 | 4 | K值 | 10+-
5 | 4 | B值 | 10+-
3 | 0x31 | 设置指定通道压力的K值和B值 | CMD_SET_PRESSURE_KB
3 | 0x32 | 自动计算指定通道压力的K值和B值 | CMD_AUTO_CALC_PRESSURE_KB
3 | 0x33 | 设置默认压力通道的K值和B值 | CMD_SET_PRESSURE_DEFAULT_KB
3 | 0x34 | 设置自动建压状态 | CMD_SET_AUTO_BUILD_PRESSURE
4 | ord
5 | 1 | 功能 | 100
6 | 00 | 关机
6 | 01 | 待机
6 | 02 | 运行
3 | 0x40 | 压力监控 | CMD_MONITOR_PRESSURE
3 | 0x12 | 查询指定通道压力值 | CMD_QUIRE_PRESSURE_CH_VALUE
3 | 0x30 | 查询指定通道的KB值 | CMD_QUIRE_PRESSURE_CH_KB_VALUE
3 | 0x31 | 设定指定通道的KB值 | CMD_SET_PRESSURE_CH_KB_VALUE
3 | 0x40 | 启动指定通道压力监测 | CMD_SET_PRESSURE_MONITOR_STATE
3 | 0x11 | 结束指定通道压力监测 | CMD_CHECK_PRESSURE_STATE
3
3
3
3
2 | 0x64 | 试剂检测 | CMD_TYPE_REAGENT
3 | 0x00 | 试剂通道配置 | CMD_REAGENT_CONFIG
3 | 0x10 | 查询指定通道试剂状态 | CMD_QUIRE_REAGENT_CH_STATE
3 | 0x11 | 试剂有无查询 | CMD_DETEC_REAGENT_CH
3 | 0x12 | 查询无试剂时间 | CMD_QUIRE_NONE_REAGENT_TIME
3 | 0x13 | 设置无试剂阈值 | CMD_SET_NONE_REAGENT_THRESHOLD
3
3
2 | 0x70 | 装载 | CMD_TYPE_LOADER
3 | 0x00 | 配置装载 | CMD_CONFIG_LOADER
3 | 0x10 | 初始化装载 | CMD_LOADER_INIT
3 | 0x11 | 装载试管架 | CMD_LOAD_RACK
3
3
3
2 | 0x71 | 进给 | CMD_TYPE_FEEDER
3 | 0x00 | 配置进给 | CMD_CONFIG_FEEDER
3 | 0x10 | 初始化进给 | CMD_FEEDER_INIT
3 | 0x11 | 试管架移动一个试管位 | CMD_FEED_RACK
3
3
3
3
2 | 0x72 | 卸载 | CMD_TYPE_UNLOADER
3 | 0x00 | 配置卸载 | CMD_CONFIG_UNLOADER
3 | 0x10 | 初始化卸载 | CMD_UNLOADER_INIT
3 | 0x11 | 卸载试管架 | CMD_UNLOAD_RACK
3
3
3
3
3
3
2 | 0x73 | 混匀 | CMD_TYPE_MIXER
3 | 0x00 | 配置混匀 | CMD_CONFIG_MIXER
3 | 0x10 | 初始化混匀 | CMD_MIXER_INIT
3 | 0x11 | 启动试管混匀 | CMD_TUBE_MIX
3 | 0x12 | 混匀复位 | CMD_MIXER_RESET
3 | 0x13 | 查询混匀是否在初始位 | CMD_QUIRE_MIXER_STATE
3 | 0x20 | 启动初始化抓取结构 | CMD_GRAB_MECHANISM_INIT
3 | 0x21 | 抓取试管 | CMD_GRAB_TUBE
3 | 0x22 | 启动初始化升降结构 | CMD_RAISE_MECHANISM_INIT
3 | 0x23 | 举起试管 | CMD_RAISE_TUBE
3 | 0x24 | 启动速度初始化摆动结构 | CMD_SWING_MECHANISM_INIT
3 | 0x25 | 摆动试管 | CMD_SWING_TUBE
3 | 0x26 | 抓取电机从中继仓取试管 | CMD_GRAB_TUBE_FROM_RELAY
3 | 0x27 | 升降电机将试管放到中继仓 | CMD_RAISE_TUBE_TO_RELAY
3 | 0x28 | 启动初始化中继仓 | CMD_RELAY_MECHANISM_INIT
3 | 0x29 | 中继仓接试管 | CMD_RELAY_TUBE
3
3
3
3
3
3
2 | 0xE0 | 其他 | CMD_TYPE_OTHER
3 | 0x00 | 查询电机光耦状态 | CMD_QUIRE_MOTOR_OPT_STATE
3 | 0x01 | 查询试剂光耦状态 | CMD_QUIRE_REAGENT_OPT_STATE
3 | 0x02 | 查询开关状态 | CMD_QUIRE_SWITCH_STATE
3 | 0x10 | 设置是否进行开关检测 | CMD_SET_SW_CHECK_STATE
3 | 0x11 | 上报右侧门或者激光器盒子打开故障 | CMD_UPLOAD_OPEN_ERR
3 | 0x20 | CRP激光器控制命令 | CMD_CRP_LASER_CTL_CMD
3 | 0x00 | 查询电机光耦组状态 | CMD_QUIRE_MOTOR_OPT_GROUP_STATE
3 | 0x01 | 查询指定电机光耦状态 | CMD_QUIRE_MOTOR_OPT_CH_STATE
3 | 0x10 | 查询试剂通道组的状态 | CMD_QUIRE_REAGENT_GROUP_STATE
3 | 0x11 | 查询指定的试剂通道试剂有无的状态 | CMD_QUIRE_REAGENT_CHANEL_STATE
3 | 0x20 | 查询开关通道组的状态 | CMD_QUIRE_SWITCH_GROUP_STATE
3 | 0x21 | 查询指定的开关通道的状态 | CMD_QUIRE_SWITCH_CH_STATE
3 | 0x22 | 设定所有开关通道是否进行实时检查 | CMD_SET_SWITCH_ALL_MONITOR_STATE
3 | 0x23 | 设定指定开关通道是否进行实时检查 | CMD_SET_SWITCH_CH_MONITOR_STATE
3 | 0x30 | LED设备控制 | CMD_LED_CONTROL
3 | 0x40 | 启动直流减速电机 | CMD_START_DC_GEAR_MOTOR
3 | 0x41 | 停止直流减速电机 | CMD_STOP_DC_GEAR_MOTOR
3 | 0x50 | 无刷电机启动 | CMD_START_BRUSHLESS_MOTOR
3 | 0x51 | 无刷电机摆动 | CMD_START_BRUSHLESS_SWING
3 | 0x52 | 无刷电机停止 | CMD_STOP_BRUSHLESS_MOTOR
3
2 | 0xE1 | 电压 | CMD_TYPE_POWER
3 | 0x00 | 查询通道电压 | CMD_QUIRE_POWER_VALUE
3 | 0x10 | 启动通道电压监测 | CMD_SET_POWER_MONITOR_STATE
3 | 0x20 | 关闭通道电压监测 | CMD_CLEAR_POWER_MONITOR_STATE
3
3
3
3
3
2 | 0xE2 | 灌注 | CMD_TYPE_PERFUSION
3 | 0x00 | 启动灌注 | CMD_START_PERFUSION
3
3
3
2 | 0xE3 | 排空 | CMD_TYPE_EVACUATION
3 | 0x00 | 启动排空 | CMD_START_EVACUATION
3
2 | 0xE4 | 三维采样 | CMD_TYPE_SAMPLE_3D
3 | 0x01 | 三维采样左右摆动 | CMD_SAMPLE_3D_LRSWING
3 | 0x11 | 三维采样水平摆动 | CMD_SAMPLE_3D_HSWING
3 | 0x12 | 三维采样水平电机初始化 | CMD_SAMPLE_3D_HMOTOR_INIT
3 | 0x13 | 三维采样垂直电机初始化 | CMD_SAMPLE_3D_VMOTOR_INIT
3 | 0x16 | 三维采样左右电机初始化 | CMD_SAMPLE_3D_LRMOTOR_INIT
3 | 0x14 | 三维采样水平电机走位置 | CMD_SAMPLE_3D_HMOTOR_POS
3 | 0x15 | 三维采样垂直电机走位置 | CMD_SAMPLE_3D_VMOTOR_POS
3 | 0x17 | 三维采样左右电机走位置 | CMD_SAMPLE_3D_LRMOTOR_POS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0xE5 | 样本试剂运动 | CMD_TYPE_SAMPLES_REAGENTS
3 | 0x00 | 样本试剂运动中的样本采样水平电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_HMOTOR_INIT
3 | 0x01 | 样本试剂运动中的样本采样垂直电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_VMOTOR_INIT
3 | 0x02 | 样本试剂运动中的样本采样左右电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_LRMOTOR_INIT
3 | 0x03 | 样本试剂运动中的试剂采样水平电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_HMOTOR_INIT
3 | 0x04 | 样本试剂运动中的试剂采样垂直电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_VMOTOR_INIT
3 | 0x05 | 样本试剂运动中的试剂采样左右电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_LRMOTOR_INIT
3 | 0x06 | 样本试剂运动中的孵育池混匀电机初始化 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_HATCHERY_MOTOR_INIT
3 | 0x10 | 样本试剂运动中的样本采样水平电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_HMOTOR_POS
3 | 0x11 | 样本试剂运动中的样本采样垂直电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_VMOTOR_POS
3 | 0x12 | 样本试剂运动中的样本采样左右电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_SAMPLE_LRMOTOR_POS
3 | 0x13 | 样本试剂运动中的试剂采样水平电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_HMOTOR_POS
3 | 0x14 | 样本试剂运动中的试剂采样垂直电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_VMOTOR_POS
3 | 0x15 | 样本试剂运动中的试剂采样左右电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_REAGENT_LRMOTOR_POS
3 | 0x16 | 样本试剂运动中的孵育池混匀电机走位置 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_HATCHERY_MOTOR_POS
3 | 0x20 | 样本试剂运动中的孵育池混匀 | CMD_SAMPLES_REAGENTS_HATCHERY_MIX
3
3
3
3
3
3
2 | 0xE6 | 试剂池混匀 | CMD_TYPE_REAGENT_ROOM
3 | 0x00 | 试剂池混匀电机初始化 | CMD_REAGENT_ROOM_MOTOR_INIT
3 | 0x10 | 试剂池混匀电机走位置 | CMD_REAGENT_ROOM_MOTOR_POS
3 | 0x20 | 试剂池混匀 | CMD_REAGENT_ROOM_MIX
3
3
3
3
3
2 | 0xE7 | 码盘控制 | CMD_TYPE_CODE_WHEEL
3 | 0x10 | 初始化码盘 | CMD_CODE_WHEEL_INIT
3 | 0x11 | 码盘走位置 | CMD_CODE_WHEEL_POS
3 | 0x12 | 停止码盘 | CMD_CODE_WHEEL_STOP
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0xE8 | 编码器电机控制 | CMD_TYPE_CODER_MOTOR
3 | 0x00 | 编码器电机属性配置 | CMD_CODER_MOTOR_CFG_ATTR
3 | 0x01 | 编码器电机速度配置 | CMD_CODER_MOTOR_CFG_SPEED
3 | 0x02 | 编码器电机初始化配置 | CMD_CODER_MOTOR_CFG_INIT
3 | 0x10 | 编码器电机初始化 | CMD_CODER_MOTOR_INIT
3 | 0x11 | 编码器电机走位置 | CMD_CODER_MOTOR_POS
3 | 0x12 | 编码器电机走步数 | CMD_CODER_MOTOR_STEPS
3
3
3
3
2 | 0xE9 | 编码器电机采样 | CMD_TYPE_SAMPLE_CODER_MOTOR
3 | 0x12 | 试剂采样水平初始化 | CMD_SAMPLE_CODER_MOTOR_HINIT
3 | 0x13 | 试剂采样垂直初始化 | CMD_SAMPLE_CODER_MOTOR_VINIT
3 | 0x14 | 试剂采样水平走位置 | CMD_SAMPLE_CODER_MOTOR_HPOS
3 | 0x15 | 试剂采样垂直走位置 | CMD_SAMPLE_CODER_MOTOR_VPOS
3 | 0x16 | 试剂采样垂直吸样 | CMD_SAMPLE_CODER_MOTOR_VSUCK
3
3
3
3
2 | 0xEA | 吸样混匀 | CMD_TYPE_SUCK_MIX
3 | 0x00 | 吸样混匀初始化 | CMD_SUCK_MIX_INIT
3 | 0x01 | 吸样混匀吸样 | CMD_SUCK_MIX_SUCK
3 | 0x02 | 吸样混匀吸样结束 | CMD_SUCK_MIX_SUCK_END
3 | 0x03 | 吸样混匀混匀 | CMD_SUCK_MIX_MIX
3 | 0x04 | 吸样混匀混匀结束 | CMD_SUCK_MIX_MIX_END
3
3
3
3
2 | 0xEB | 抛杯 | CMD_TYPE_THROW_CUP
3 | 0x00 | 初始化抛杯 | CMD_THROW_CUP_INIT
3 | 0x01 | 抛杯抛杯 | CMD_THROW_CUP_THROW
3
3
3
3
2 | 0xEC | 加杯 | CMD_TYPE_ADD_CUP
3 | 0x00 | 初始化加杯 | CMD_ADD_CUP_INIT
3 | 0x01 | 加杯加杯 | CMD_ADD_CUP_ADD
3
3
3
3
2 | 0xF0 | 调试 | CMD_TYPE_DEBUG
3 | 0x01 | 错误调试命令 | CMD_ERROR_DEBUG
3 | 0x02 | 初始化5101运动组件 | CMD_5101_INIT
3 | 0x00 | 上传调试信息 | CMD_UPLOAD_DEBUG_MSG
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2 | 0xFF | 无效命令 | CMD_CMD_CONTENT_INVALID
3
1 | 错误码类
2 | 0x0000 | 无错 | NO_ERR
2 | 0x0100 | 驱动板bug | ERR_DB_BUG
2 | 0x0110 | 输入参数错误 | ERR_DB_INPUT_PARAM
2 | 0x0200 | 读FPGA错误 | ERR_DB_READ_FPGA
2 | 0x0210 | 写FPGA错误 | ERR_DB_WRITE_FPGA
2 | 0x1000 | 帧起始码错误 | ERR_DB_CMD_FORMAT_START
2 | 0x1010 | 帧控制码错误 | ERR_DB_CMD_FORMAT_CONTROL
2 | 0x1020 | 帧长度错误 | ERR_DB_CMD_FORMAT_DATALEN
2 | 0x1030 | 帧校验和错误 | ERR_DB_CMD_FORMAT_CHECKSUM
2 | 0x1040 | 帧停止码错误 | ERR_DB_CMD_FORMAT_STOP
2 | 0x1050 | 无效命令 | ERR_DB_CMD_INVALID
2 | 0x1060 | 帧命令参数的长度错误 | ERR_DB_CMD_PARAM_LEN
2 | 0x1100 | 当前已在BOOT模式下 | ERR_DB_IS_BOOT_MODE
2 | 0x1110 | 当前不在BOOT模式下 | ERR_DB_IS_NOT_BOOT_MODE
2 | 0x1120 | 升级起始地址错误 | ERR_DB_UPGRADE_START_ADDR
2 | 0x1130 | 擦除扇区错误 | ERR_DB_ERASE_FLASH_SECTOR
2 | 0x1140 | 写flash错误 | ERR_DB_WRITE_FLASH
2 | 0x1150 | 数据升级错误 | ERR_DB_UPGRADE_DATA
2 | 0x1160 | 升级状态错误 | ERR_DB_UPGRADE_STATE
2 | 0x1170 | EPCS类型错误 | ERR_DB_FPGA_EPCS
2 | 0x1180 | FPGA升级起始地址错误 | ERR_DB_FPGA_UPGRADE_START_ADDR
2 | 0x1190 | 读取EPCS id错误 | ERR_DB_FPGA_READ_EPCS_ID
2 | 0x11a0 | 擦除EPCS错误 | ERR_DB_FPGA_ERASE_EPCS
2 | 0x11b0 | 写EPCS错误 | ERR_DB_FPGA_WRITE_EPCS
2 | 0x11c0 | 读EPCS错误 | ERR_DB_FPGA_READ_EPCS
2 | 0x11d0 | 不是FPGA升级模式 | ERR_DB_FPGA_IS_NOT_UPGRADE_MODE
2 | 0x11e0 | fpga升级错误 | ERR_FPGA_UPGRADE
2 | 0x1400 | 时序包包头帧错误 | ERR_DB_TIMESEQ_HEAD_FRAME
2 | 0x1410 | 时序包包体帧错误 | ERR_DB_TIMESEQ_BODY_FRAME
2 | 0x1420 | 时序包包尾帧错误 | ERR_DB_TIMESEQ_TAIL_FRAME
2 | 0x1430 | 时序号错误 | ERR_DB_TIMESEQ_NUMBER
2 | 0x1440 | 时序正在接收或运行中 | ERR_DB_TIMESEQ_RECEIVING_OR_RUNNING
2 | 0x1450 | 时序包帧错误 | ERR_DB_TIMESEQ_FRAME_SIZE
2 | 0x1460 | 时序控制忙 | ERR_DB_TIMESEQ_CONTROL_BUSY
2 | 0x1470 | 驱动板时序缓冲区中无此时序 | ERR_DB_TIMESEQ_NUMBER_NONE
2 | 0x1480 | 停止时序错误 | ERR_DB_TIMESEQ_STOP
2 | 0x2000 | 控制阀错误 | ERR_DB_CONTROL_VALVE
2 | 0x2100 | 查询阀状态错误 | ERR_DB_VALVE_STATE
2 | 0x2200 | 阀号错误 | ERR_DB_VALVE_NUM
2 | 0x3000 | 泵控制错误 | ERR_DB_CONTROL_PUMP
2 | 0x3100 | 查询泵状态错误 | ERR_DB_PUMP_STATE
2 | 0x3200 | 泵号错误 | ERR_DB_PUMP_NUM
2 | 0x4000 | 配置电机错误 | ERR_DB_CONFIG_MOTOR
2 | 0x4010 | 获取电机配置错误 | ERR_DB_GET_MOTOR_CONFIG
2 | 0x4100 | 电机号错误 | ERR_DB_MOTOR_NUM
2 | 0x4110 | 电机挡速错误 | ERR_DB_MOTOR_SPEED
2 | 0x4120 | 电机动作命令中执行时间参数太小 | ERR_DB_MOTOR_MAXTIME
2 | 0x4130 | 电机步数为0 | ERR_DB_MOTOR_STEPS_ZERO
2 | 0x4140 | 启动电机走位置时位置错误 | ERR_DB_MOTOR_POS
2 | 0x4150 | 电机忙 | ERR_DB_MOTOR_BUSY
2 | 0x4160 | 动作启动前电机剩余步数大于0 | ERR_DB_MOTOR_START_ACTION_RSTEP_GTR0
2 | 0x4170 | 电机回初始位步数太大 | ERR_DB_MOTOR_BACK_TO_INITPOS_STEPS_TOO_LARGE
2 | 0x4180 | 电机离开初始位步数太大 | ERR_DB_MOTOR_LEAVE_INITPOS_STEPS_TOO_LARGE
2 | 0x4190 | 电机光耦错误 | ERR_DB_MOTOR_OPT_ERR_POS
2 | 0x41a0 | 写电机参数错误 | ERR_DB_MOTOR_WRITE_PARAM
2 | 0x41b0 | 读取电机剩余步数错误 | ERR_DB_MOTOR_READ_RSTEP
2 | 0x41c0 | 电机未离开初始位 | ERR_DB_MOTOR_NOT_LEAVE_INIT_POS
2 | 0x41d0 | 电机未回到初始位 | ERR_DB_MOTOR_NOT_BACK_INIT_POS
2 | 0x41e0 | 电机丢步 | ERR_DB_MOTOR_LOST_STEPS
2 | 0x41f0 | 电机未走到目标位置 | ERR_DB_MOTOR_NOT_MOVE_TO_POS
2 | 0x4200 | 电机执行超时 | ERR_DB_MOTOR_EXEC_TIME_OUT
2 | 0x5000 | 配置采样组件错误 | ERR_DB_CONFIG_SAMPLE
2 | 0x5100 | 采样组件忙 | ERR_DB_SAMPLE_BUSY
2 | 0x5110 | 采样组件执行超时 | ERR_DB_SAMPLE_EXEC_TIME_OUT
2 | 0x5120 | 采样组件水平位置错误 | ERR_DB_SAMPLE_H_POS
2 | 0x5130 | 采样组件垂直位置错误 | ERR_DB_SAMPLE_V_POS
2 | 0x5140 | 采样组件摆动次数错误 | ERR_DB_SAMPLE_SWING_TIMES
2 | 0x5150 | 采样组件摆动前水平位置错误 | ERR_DB_SAMPLE_SWING_HPOS1
2 | 0x5160 | 采样组件摆动后水平位置错误 | ERR_DB_SAMPLE_SWING_HPOS2
2 | 0x5170 | 采样组件摆动前垂直位置错误 | ERR_DB_SAMPLE_SWING_VPOS
2 | 0x6000 | 配置压力错误 | ERR_DB_CONFIG_PRESSURE
2 | 0x6010 | 读取压力AD错误 | ERR_DB_READ_PRESSURE_AD
2 | 0x6020 | 检查压力时当前压力不在范围内 | ERR_DB_PRESSURE_NOT_WHIHIN_THE_RANGE
2 | 0x6030 | 检查通道压力时，当前压力低于指定压力 | ERR_DB_PRESSURE_TOO_LOW
2 | 0x6040 | 检查通道压力时，当前压力高于指定压力 | ERR_DB_PRESSURE_TOO_HIGH
2 | 0x6100 | 建压参数错误 | ERR_DB_BUILD_PRESSURE_CMD_PARAM
2 | 0x6110 | 建压忙 | ERR_DB_BUILD_PRESSURE_BUSY
2 | 0x6120 | 建压失败 | ERR_DB_BUILD_PRESSURE_FAILURE
2 | 0x6130 | 压力绝对值太高 | ERR_DB_BUILD_PRESSURE_TOO_HIGH
2 | 0x6140 | 建压时开泵时间太长 | ERR_DB_BULID_PRESSURE_OPEN_PUMP_TOO_LONG
2 | 0x6200 | 压力监控时命令参数错误 | ERR_DB_MPRESSURE_CMD_PARAM
2 | 0x6210 | 此通道正在监控压力 | ERR_DB_MPRESSURE_BUSY
2 | 0x6220 | 压力监控时当前压力不在指定范围内 | ERR_DB_MPRESSURE_NOT_WHIHIN_THE_RANGE
2 | 0x7000 | 配置试剂错误 | ERR_DB_CONFIG_REAGENT
2 | 0x7010 | 读试剂状态错误 | ERR_DB_READ_REAGENT_STATE
2 | 0x7020 | 试剂检测命令参数错误 | ERR_DB_REAGENT_DETEC_CMD_PARAM
2 | 0x7030 | 试剂检测忙 | ERR_DB_REAGENT_DETEC_BUSY
2 | 0x7040 | 无试剂 | ERR_DB_NO_REAGENT
2 | 0x7050 | 试剂控制错误 | ERR_DB_REAGENT_CONTROL
2 | 0x7060 | 获取无试剂时间出错 | ERR_DB_GET_NONE_REAGENT
2 | 0x7070 | 设置无试剂阈值时间出错 | ERR_DB_SET_NONE_REAGENT_THRESHOLD
2 | 0x7080 | 机外废液满 | ERR_DB_WASTE_REAGENT_FULL
2 | 0x7081 | 机内废液满 | ERR_WASTE_REAGENT_EXTERN_FULL
2 | 0x7090 | SCI浮子传感器异常 | ERR_SCI_SWITCH_REAGENT_EMPTY
2 | 0x7091 | FCM浮子传感器异常 | ERR_FCM_SWITCH_REAGENT_EMPTY
2 | 0x7092 | DIL浮子传感器异常 | ERR_DIL_SWITCH_REAGENT_EMPTY
2 | 0x7093 | WC1浮子传感器异常 | ERR_WC1_SWITCH_REAGENT_EMPTY
2 | 0x7094 | WC2浮子传感器异常 | ERR_WC2_SWITCH_REAGENT_EMPTY
2 | 0x7095 | 试剂盘放入了试剂 | ERR_REAGENTS_ROOM_PUT_REAGENT
2 | 0x8000 | 温度配置错误 | ERR_DB_CONFIG_TEMP
2 | 0x8010 | 读取温度错误 | ERR_DB_READ_TEMP
2 | 0x8020 | 温度控制出错 | ERR_DB_CONTROL_TEMP
2 | 0x8030 | 温度超出工作范围 | ERR_DB_TEMP_OUT_OF_WORK_RANGE
2 | 0x8040 | 温度超出运行范围 | ERR_DB_TEMP_OUT_OF_RUN_RANGE
2 | 0x8100 | 风扇转速太低 | ERR_DB_FAN_SPEED_IS_TOO_LOW
2 | 0x9000 | 右侧门打开 | ERR_DB_RIGHT_FRONT_DOOR_OPEN
2 | 0x9010 | 激光器盒子打开 | ERR_DB_LASER_COVER_OPEN
2 | 0x9020 | CRP试剂门打开 | ERR_CRP_CRPDOOR_OPEN
2 | 0x9011 | 光学门打开 | ERR_LASER_DOOR_OPEN
2 | 0x9012 | 鞘流阻抗门打开 | ERR_SHEATH_DOOR_OPEN
2 | 0x9013 | 前面板安全门打开 | ERR_FRONT_SAVE_DOOR_OPEN
2 | 0x9014 | 试剂盘仓门打开 | ERR_REAGENTS_ROOM_DOOR_OPEN
2 | 0x9015 | 反应杯仓门打开 | ERR_CUP_ROMM_DOOR_OPEN
2 | 0x9016 | 反应杯仓反应杯空 | ERR_CUP_ROOM_CUP_EMPTY
2 | 0x9030 | 5V电源电压异常 | ERR_POWER_OUT_OF_RANGE_5V
2 | 0x9031 | 12V电源电压异常 | ERR_POWER_OUT_OF_RANGE_12V
2 | 0x9032 | 24V电源电压异常 | ERR_POWER_OUT_OF_RANGE_24V
2 | 0x9040 | 灌注时阀控制错误 | ERR_PERFUSION_VALVE_CTL
2 | 0x9041 | 灌注时浮子传感器控制错误 | ERR_PERFUSION_SWITCH_CTL
2 | 0x9042 | 灌注时间太长 | ERR_PERFUSION_TIME_TOO_LONG
2 | 0x9050 | 排空时阀控制错误 | ERR_EVACUATION_VALVE_CTL
2 | 0x9051 | 排空时浮子传感器控制错误 | ERR_EVACUATION_SWITCH_CTL
2 | 0x9052 | 排空时间太长 | ERR_EVACUATION_TIME_TOO_LONG
2 | 0x9060 | 样本试剂运动组件执行超时 | ERR_SAMPLES_REAGENTS_EXEC_TIME_OUT
2 | 0x9061 | 样本试剂运动组件忙 | ERR_SAMPLES_REAGENTS_BUSY
2 | 0x9062 | 样本试剂运动组件垂直位置错误 | ERR_SAMPLES_REAGENTS_VPOS
2 | 0x9063 | 样本试剂运动组件孵育池混匀电机位置错误 | ERR_SAMPLES_REAGENTS_HATCHERY_MOTOR_POS
2 | 0x9064 | 样本试剂运动组件左右电机位置错误 | ERR_SAMPLES_REAGENTS_LRPOS
2 | 0x9070 | 试剂池混匀组件执行超时 | ERR_REAGENT_ROOM_MIX_EXEC_TIME_OUT
2 | 0x9071 | 试剂池混匀组件忙 | ERR_REAGENT_ROOM_MIX_BUSY
2 | 0x9072 | 试剂池混匀电机位置错误 | ERR_REAGENT_ROOM_MOTOR_POS
2 | 0xa000 | 命令参数错误 | ERR_DB_BARCODE_CMD_PARAM
2 | 0xa010 | 正在扫描 | ERR_DB_BARCODE_IS_SCANNNING
2 | 0xa020 | 扫描超时 | ERR_DB_BARCODE_SCAN_TIMEOUT
2 | 0xa030 | 读卡器复位错误 | ERR_DB_SMARTCARD_RESET
2 | 0xa031 | 智能卡初始化错误 | ERR_DB_SMARTCARD_INIT
2 | 0xa032 | 智能卡指令执行错误 | ERR_DB_SMARTCARD_RETURN
2 | 0xa033 | 智能卡版本错误 | ERR_DB_SMARTCARD_VERSION
2 | 0xa034 | 读卡器与智能卡之间指令传输错误 | ERR_DB_SMARTCARD_CMD_TRAS
2 | 0xa035 | 外部认证密钥错误 | ERR_DB_SMARTCARD_KEY_EXAUTH
2 | 0xa036 | 文件线路密钥错误 | ERR_DB_SMARTCARD_KEY_FILE_LINE
2 | 0xb000 | 初始化时初始位光耦故障 | ERR_INIT_OPT
2 | 0xb001 | 码盘初始化时位置光耦故障或者电机故障 | ERR_CODE_WHEEL_ACTION_POS_OPT_OR_MOTOR
2 | 0xb002 | 码盘动作超时 | ERR_CODE_WHEEL_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb003 | 码盘忙 | ERR_CODE_WHEEL_BUSY
2 | 0xb004 | 码盘走位置失败 | ERR_CODE_WHEEL_POS
2 | 0xb005 | 初始化时电机不动或者初始位光耦和位置光耦同时无效 | ERR_MOTOR_OR_INIT_OPT_AND_POS_OPT
2 | 0xb006 | 初始化时位置光耦故障 | ERR_POS_OPT
2 | 0xb007 | 编码器电机动作超时 | ERR_CODER_MOTOR_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb008 | 编码器电机忙 | ERR_CODER_MOTOR_BUSY
2 | 0xb009 | 试剂采样针撞针 | ERR_REAGENTS_NEEDLE_COLLISION
2 | 0xb00a | 试剂针吸取试剂失败，表明没有试剂 | ERR_REAGENTS_NEEDLE_SUCK_NO_REAGENT
2 | 0xb00b | 试剂采样组件忙 | ERR_SAMPLE_REAGENTS_BUSY
2 | 0xb00c | 试剂采样组件水平走位置时，垂直电机不在初始位 | ERR_SAMPLE_REAGENTS_V_POS
2 | 0xb00d | 吸样混匀组件初始化错误 | ERR_SUCK_MIX_INIT
2 | 0xb00e | 吸样混匀组件吸样错误 | ERR_SUCK_MIX_SUCK
2 | 0xb00f | 吸样混匀组件吸样结束错误 | ERR_SUCK_MIX_SUCK_END
2 | 0xb010 | 吸样混匀组件混匀错误 | ERR_SUCK_MIX_MIX
2 | 0xb011 | 吸样混匀组件混匀结束错误 | ERR_SUCK_MIX_MIX_END
2 | 0xb012 | 吸样混匀组件执行超时 | ERR_SUCK_MIX_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb013 | 吸样混匀组件忙 | ERR_SUCK_MIX_BUSY
2 | 0xb014 | 抛杯组件初始化错误 | ERR_THROW_CUP_INIT
2 | 0xb015 | 抛杯组件抛杯时出错 | ERR_THROW_CUP_THROW
2 | 0xb016 | 抛杯组件执行超时 | ERR_THROW_CUP_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb017 | 抛杯组件忙 | ERR_THROW_CUP_BUSY
2 | 0xb018 | 加杯故障，反应杯没有成功加到孵育盘中 | ERR_ADD_CUP
2 | 0xb019 | 进杯组件初始化错误 | ERR_FEED_CUP_INIT
2 | 0xb01a | 进杯组件进杯错误 | ERR_FEED_CUP_FEED
2 | 0xb01b | 进杯组件判定反应杯仓没有反应杯了 | ERR_FEED_CUP_NO_CUP
2 | 0xb01c | 进杯组件判定反应杯仓反应杯不足 | ERR_FEED_CUP_LITTLE_CUP
2 | 0xb01d | 进杯组件进杯部分故障，进不了杯 | ERR_FEED_CUP_FEED_COM
2 | 0xb01e | 进杯组件忙 | ERR_FEED_CUP_BUSY
2 | 0xb01f | 加杯组件执行超时 | ERR_ADD_CUP_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb020 | 加杯组件忙 | ERR_ADD_CUP_BUSY
2 | 0xb021 | 当前位置有反应杯 | ERR_ADD_CUP_POS_HAVE_CUP
2 | 0xb022 | 试剂池组将忙 | ERR_REAGENTS_ROOM_BUSY
2 | 0xb023 | 孵育池组件忙 | ERR_HATCHERY_ROOM_BUSY
2 | 0xb024 | 从站调试执行超时 | ERR_SLAVE_DEBUG_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xb025 | 从站调试组件忙 | ERR_SLAVE_DEBUG_BUSY
2 | 0xc000 | 配置装载组件错误 | ERR_DB_CONFIG_LOADER
2 | 0xc100 | 装载组件忙 | ERR_DB_LOADER_BUSY
2 | 0xc110 | 装载试管架时机构不在初始位 | ERR_DB_LOADER_IS_NOT_INIT_POS
2 | 0xc120 | 装载组件传感器异常或电机故障 | ERR_DB_LOADER_SENSOR
2 | 0xc130 | 装载组件执行时间太长 | ERR_DB_LOADER_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xc200 | 配置进给组件错误 | ERR_DB_CONFIG_FEEDER
2 | 0xc300 | 进给组件忙 | ERR_DB_FEEDER_BUSY
2 | 0xc310 | 进给时机构不在初始位 | ERR_DB_FEEDER_IS_NOT_INIT_POS
2 | 0xc320 | 进给组件传感器异常或电机故障 | ERR_DB_FEEDER_SENSOR
2 | 0xc330 | 进给组件执行时间太长 | ERR_DB_FEEDER_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xc400 | 配置卸载组件错误 | ERR_DB_CONFIG_UNLOADER
2 | 0xc500 | 卸载组件忙 | ERR_DB_UNLOADER_BUSY
2 | 0xc510 | 卸载试管时机构不在初始位 | ERR_DB_UNLOADER_IS_NOT_INIT_POS
2 | 0xc520 | 卸载组件传感器异常或电机故障 | ERR_DB_UNLOADER_SENSOR
2 | 0xc530 | 卸载组件执行时间太长 | ERR_DB_UNLOADER_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xc540 | 卸载平台满 | ERR_DB_UNLOADER_IS_FULL
2 | 0xc600 | 配置混匀组件错误 | ERR_DB_CONFIG_MIXER
2 | 0xc700 | 混匀组件忙 | ERR_DB_MIXER_BUSY
2 | 0xc710 | 混匀机构不在初始位 | ERR_DB_MIXER_IS_NOT_INIT_POS
2 | 0xc720 | 混匀组件传感器异常或电机故障 | ERR_DB_MIXER_SENSOR
2 | 0xc730 | 混匀组件执行时间太长 | ERR_DB_MIXER_EXEC_TIME_OUT
2 | 0xd000 | 自动进样忙 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_BUSY
2 | 0xd010 | 启动自动进样参数错误 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_START_PARAM
2 | 0xd020 | 卸载平台满 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_UNLOADER_FULL
2 | 0xd030 | 装载机构不在初始位 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_LOADER_IS_NOT_INITPOS
2 | 0xd040 | 进给机构不在初始位 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_FEEDER_IS_NOT_INITPOS
2 | 0xd050 | 卸载机构不在初始位 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_UNLOADER_IS_NOT_INITPOS
2 | 0xd060 | 混匀机构不在初始位 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_MIXER_IS_NOT_INITPOS
2 | 0xd070 | 计数器状态异常 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_COUNTER_ABNORMAL
2 | 0xd100 | 自动进样未工作 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_IS_NOT_WORKING
2 | 0xd110 | 正在混匀中 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_IS_MIXING
2 | 0xd120 | 正在进给中 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_IS_FEEDING
2 | 0xd130 | 正在卸载中 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_IS_UNLOADING
2 | 0xd140 | 混匀命令无效 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_MIXCMD_INVALID
2 | 0xd150 | 自动进样动作超时 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_EXEC_TIMEOUT
2 | 0xd200 | 计数器被触发 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_COUNTER_IS_TRIGGERED
2 | 0xd210 | 计数器触发异常 | ERR_DB_AUTO_SAMPLE_COUNTER_TRIGGER_ABNORMAL